РУКОВОДСТВО ПО          ЭКСПЛУАТАЦИИ

СЕРИЯ 830

ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ПРОЧИТАЙТЕ И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ

Непонимание и несоблюдение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ и инструкций по эксплуатации может привести к серьезным или смертельным травмам и/или материальному ущербу.

Предупреждение

Во избежание возможного поражения электрическим током или получения травм, а также во избежание возможного повреждения счетчика или тестируемого оборудования соблюдайте следующие правила:

- Перед использованием измерителя осмотрите корпус. Не используйте измеритель, если он поврежден или корпус (или его часть) снят. Проверьте наличие трещин или отслоившихся пластиковых деталей. Обратите внимание на изоляцию вокруг разъёмов.

- Осмотрите измерительные провода на предмет повреждений изоляции или оголённого металла. Проверьте целостность измерительных проводов.

- Не подавайте напряжение, превышающее номинальное, указанное на счетчике, между клеммами или между любой клеммой и заземлением.

- Поворотный переключатель следует установить в правильное положение, и не следует производить никаких переключений диапазона во время измерения, чтобы предотвратить повреждение счетчика.

- Если счетчик работает при эффективном напряжении более 60 В постоянного тока или 30 В переменного тока, следует соблюдать особую осторожность, поскольку существует опасность поражения электрическим током.

- Используйте правильные клеммы, функцию и диапазон для измерений.

- Не используйте и не храните измеритель в условиях высокой температуры, влажности, взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, а также в местах с сильным магнитным полем. Влажность может ухудшить работу измерительного прибора.

- При использовании щупов держите пальцы за защитными приспособлениями.

- Отключите питание цепи и разрядите все

высоковольтных конденсаторов перед проверкой сопротивления, целостности цепи, диодов или hFE.

- Замените батарею, как только загорится индикатор батареи.	появляется. При низком заряде батареи счетчик может выдавать ложные показания, что может привести к поражению электрическим током и травмам.

- Перед открытием корпуса измерителя отсоедините измерительные провода от проверяемой цепи и выключите питание измерителя.

- При обслуживании счетчика используйте только запасные части с тем же номером модели или идентичными электрическими характеристиками.

- Внутренняя схема счетчика не должна изменяться по собственному желанию во избежание повреждения счетчика и несчастного случая.

- При обслуживании счётчика используйте мягкую ткань и мягкое моющее средство. Не используйте абразивные материалы и растворители, чтобы предотвратить коррозию, повреждение и несчастные случаи на поверхности счётчика.

- Счетчик подходит для использования внутри помещений.

- Выключайте прибор, когда он не используется, и извлекайте батарею, если прибор не используется в течение длительного времени. Регулярно проверяйте состояние батареи, так как она может протекать после длительного использования. При появлении протечки немедленно замените батарею. Протекающая батарея может повредить прибор.

Общие характеристики

Максимальный дисплей: ЖК-дисплей, 3,5 разряда (1999 отсчётов), высота 0,5 дюйма. Полярность: автоматическая, индицируется минус, предполагается плюс. Метод измерения: аналогово-цифровой преобразователь с двойным интегралом.

Скорость выборки: 2 раза в секунду. Индикация перегрузки: отображается «1».

Рабочая среда: 0 ℃ ~ 40 ℃, при относительной влажности <80% Условия хранения: -10 ℃ ~ 50 ℃, при относительной влажности <85% Питание: 9 В NEDA 1604 или 6F22

Индикация низкого заряда батареи: «Статическое электричество: около 4 мА Размер продукта: 126 x 70 x 26 мм

Вес нетто продукта: 108 г (включая батарею)

Таблица функций мультиметров серии 83

| Модель | DCV | ACV | DCA | ОМ |  |  | hFE | летучая мышь |  | ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 830А | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  |  |
| 830Б | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 830С | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ |
| 830D | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |
| 831 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| 832 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ |  |
| 838 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ |

Технические характеристики

Точность гарантируется в течение 1 года при температуре 23℃±5℃ и относительной влажности менее 80%.

НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА

| ДИАПАЗОН | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| 200 мВ | 100 мкВ | ±(0,5% от показаний + 3D) |
| 2000 мВ | 1 мВ | ±(0,8% от показаний + 5D) |
| 20 В | 10 мВ |  |
| 200 В | 100 мВ |  |
| 1000 В | 1В | ±(1,0% от показаний + 5D) |

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ: 220 В переменного тока (среднеквадратичное значение)

Диапазон 200 мВ и 1000 В постоянного тока или 750 В среднеквадратичного значения для всех диапазонов.

ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

| ДИАПАЗОН | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| 200 В | 100 мВ | ±(2,0% от показаний +10D) |
| 750 В | 1В |  |

ОТВЕТ: Средний ответ, калиброванный в среднеквадратичном значении синусоиды.

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ: 45 Гц ~ 450 Гц ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ: 1000 В постоянного тока или 750 В

среднеквадратичное значение для всех диапазонов.

ЗВУКОВАЯ НЕПРЕРЫВНОСТЬ

| ДИАПАЗОН | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
|  | Встроенный зуммер издает звуковой сигнал при сопротивлении меньше 30±20 Ом |

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ: максимум 15 секунд, 220 В (среднеквадратичное значение).

ПОСТОЯННЫЙ ТОК

| ДИАПАЗОН | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| 200 мкА | 100 нА | ±(1,8% от показаний +2D) |
| 2000мкА | 1мкА |  |
| 20 мА | 10 мкА |  |
| 200 мА | 100 мкА | ±(2,0% от показаний +2D) |
| 10А | 10 мА | ±(2,0% от показаний +10D) |

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ: предохранитель 500 мА 250 В

(диапазон 10А без предохранителя).

ИЗМЕРЕНИЕ ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ: 200 мВ

СОПРОТИВЛЕНИЕ

| ДИАПАЗОН | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| 200 Ом | 0,1 Ом | ±(1,0% от показаний +10D) |
| 2000 Ом | 1 Ом | ±(1,0% от показаний +4D) |
| 20 кОм | 10 Ом |  |
| 200 кОм | 100 Ом |  |
| 2000 кОм | 1 кОм |  |

МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА: 3,2 В.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ: максимум 15 секунд, 220 В (среднеквадратичное значение).

ТЕМПЕРАТУРА (с ЗОНДОМ ТИПА К)

| ДИАПАЗОН | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| -40℃ до 150 ℃ | 1℃ | ±(1,0% + 4) (до 150℃) |
| 150℃ до 1370 ℃ |  | ±(1,5% + 15) (более 150℃) |

Тест батареи (1,5 В, 9 В)

| ДИАПАЗОН | РАЗРЕШЕНИЕ | НАГРУЗОЧНЫЙ РЕЗИСТОР |
| --- | --- | --- |
| 1,5 В | 10 мВ | 2 кОм |
| 9В |  | 75 Ом |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

- Подключите красный щуп к гнезду «VΩmA», черный щуп — к гнезду «COM».

- Установите переключатель ДИАПАЗОН в положение нужного НАПРЯЖЕНИЯ; если измеряемое напряжение заранее неизвестно, установите переключатель на максимальный диапазон и уменьшайте его до получения удовлетворительных показаний.

- Подключите измерительные провода к измеряемому устройству или цепи.

- Включите питание устройства или цепи, на цифровом дисплее отобразится значение измеряемого напряжения вместе с полярностью напряжения.

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА

- Красный провод к «VΩmA». Чёрный провод к «COM» (для измерений в диапазоне от 200 мА до 10 А подключите красный провод к разъёму «10A» при полностью нажатом контакте).

- Установите переключатель RANGE в желаемое положение DCA.

- Разомкните измеряемую цепь и подключите измерительные провода ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО к нагрузке, ток которой необходимо измерить.

- Считайте текущее значение на цифровом дисплее.

- Кроме того, функция «10A» предназначена только для прерывистого использования. Максимальное время контакта щупов с цепью составляет 15 секунд, а минимальное время перерыва между измерениями — несколько секунд.

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

- Красный провод к «VΩmA». Чёрный провод к «COM».

- Установите переключатель RANGE в желаемое положение OHM.

- Если измеряемое сопротивление подключено к цепи, перед измерением отключите питание и разрядите все конденсаторы.

- Подключите измерительные провода к измеряемой цепи.

- Считайте значение сопротивления на цифровом дисплее.

ИЗМЕРЕНИЕ ДИОДОВ

- Красный провод к «VΩmA», черный провод к «COM».

- Переключите ДИАПАЗОН в положение «" позиция.

- Подключите красный щуп к аноду измеряемого диода, а черный щуп — к катоду.

- На дисплее отобразится падение прямого напряжения в мВ. Если диод подключен в обратном направлении, отобразится цифра «1».

ИЗМЕРЕНИЕ hFE ТРАНЗИСТОРА

- Переключатель RANGE в положение hFE.

- Определите, относится ли транзистор к типу PNP или NPN, и найдите выводы эмиттера, базы и коллектора. Вставьте выводы в соответствующие отверстия разъёма hFE на передней панели.

- Прибор покажет приблизительное значение hFE при базовом токе 10 мкА и напряженииCE2,8В.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

- Переключатель RANGE в положение TEMP будет отображать комнатную температуру в градусах Цельсия.

- Подключите термопару типа К к гнездам «VΩmA» и «COM».

- На дисплее отобразится значение температуры в градусах Цельсия (°C). ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальная рабочая температура зонда термопары TP-01 типа K: 250°C/482°F (кратковременно 300°C/572°F). Датчик, поставляемый с прибором, представляет собой сверхбыстродействующую термопару с открытым шариком, подходящую для множества общих применений.

ЗВУКОВОЙ ТЕСТ НЕПРЕРЫВНОСТИ

- Красный провод к «VΩmA», черный провод к «COM».

- Переключите ДИАПАЗОН в положение «" позиция.

- Подсоедините щупы к двум точкам проверяемой цепи. Если сопротивление ниже 30 Ом ± 20 Ом, раздастся звуковой сигнал.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВОГО СИГНАЛА

- Переключатель ДИАПАЗОНА в положение « ».

- Между гнездами «VΩmA» и «COM» появляется тестовый сигнал (50 Гц), выходное напряжение составляет приблизительно 5 В пик-пик с сопротивлением 50 кОм.

ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ: 15 секунд

максимум 220 В среднеквадратичного значения.

ТЕСТ АККУМУЛЯТОРА

- Установите переключатель FUNCTION в положение 9 В или 1,5 В.

- Подключите испытательный провод к аккумулятору.

- Отображаемое значение - напряжение.

ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

Предохранители редко требуют замены и почти всегда перегорают из-за ошибки оператора.

Если "» на дисплее появляется сообщение, это означает, что батарею следует заменить.

Чтобы заменить батарею и предохранитель (500 мА/250 В), открутите два винта в нижней части корпуса, просто выньте старый и установите новый. Соблюдайте полярность.

АКСЕССУАРЫ

  - Руководство оператора

  - Набор тестовых проводов

  - Подарочная коробка

  - Термопара TP01 K-типа (только 830C, 838)

  - Батарея 9 вольт, тип NEDA 1604 6F22.

Хранение, транспортировка, утилизация

Требования к условиям хранения:

Изделие  должно  храниться  в  складских  помещениях,  защищенных  от  воздействий атмосферных осадков, на стеллажах в упаковке изготовителя при отсутствии в воздухе паров кислот,  щелочей  и  других  веществ,  вызывающих  коррозию.

Условия  хранения  изделия:

температура  воздуха  от 5 до 40°C, относительная  влажность  до 80% при температуре 25°C.

Требования к условиям транспортирования:

Транспортирование изделия разрешается в упаковке предприятия-изготовителя всеми видами транспорта, за исключением негерметизированных отсеков самолета, без ограничения расстояния. Транспортирование  упакованных  изделий  может  производиться  в  крытых  вагонах  и автомашинах,  трюмах  судов  и  герметичных  кабинах  самолетов  при  температуре  воздуха  от минус 20 до плюс 70 ˚С.

Срок службы 5 лет.

Утилизация изделия:

Этот символ указывает на то, что данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. При обеспечении правильной утилизации данного продукта вы поможете предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут быть вызваны неправильной переработкой настоящего продукта. Устройство, подлежащий утилизации, необходимо привести в непригодность, обрезав шнур питания, и утилизировать в соответствии с действующим законодательством страны.

Гарантийные обязательства

Гарантия 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя устройства осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и данного руководства.

Естественный износ измерительных проводов не является неисправностью. Гарантия не предоставляется, если неисправность  была  следствием  неправильной эксплуатации,  перегрузки изделия.

Гарантийному ремонту подлежат чистые изделия в заводской упаковке, полностью укомплектованные, имеющие фирменный технический паспорт, гарантийный талон, с указанием даты продажи, штампа магазина, заводского номера и оригиналы товарного и кассового чеков, выданные продавцом.

Контакты изготовителя и дата производства изделия

HANGZHOU FRANKEVER IMP.& EXP. CO.,LTD., 13F, EASTERN TOWER OF IBC, NO.600 JINSHA AVENUE, XIASHA HEDA, HANGZHOU 310018, Китай

Дата производства: июль 2025г.

Импортер в Республику Беларусь:

Частное предприятие «БелЧип»

г. Минск, ул. Тургенева, 12

тел.+375-17-3161410

www.belchip.by