РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ, модель DT266

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ.

Предупреждение

Во избежание возможного поражения электрическим током или получения травм, а также во избежание возможного повреждения счетчика или тестируемого оборудования соблюдайте следующие правила:

- Перед использованием измерителя осмотрите корпус. Не используйте измеритель, если он поврежден или корпус (или его часть) снят. Проверьте наличие трещин или отслоившихся пластиковых деталей. Обратите внимание на изоляцию вокруг разъёмов.

- Осмотрите измерительные провода на предмет повреждений изоляции или оголённого металла. Проверьте целостность измерительных проводов.

- Не подавайте напряжение, превышающее номинальное, указанное на счетчике, между клеммами или между любой клеммой и заземлением.

- Поворотный переключатель следует установить в правильное положение, и не следует производить никаких переключений диапазона во время измерения, чтобы предотвратить повреждение счетчика.

- Если счетчик работает при эффективном напряжении более 60 В постоянного тока или 30 В переменного тока, следует соблюдать особую осторожность, поскольку существует опасность поражения электрическим током.

- Используйте правильные клеммы, функцию и диапазон для измерений.

- Не используйте и не храните измеритель в условиях высокой температуры, влажности, взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ, а также в местах с сильным магнитным полем. Влажность может ухудшить работу измерительного прибора.

- При использовании щупов держите пальцы за защитными приспособлениями.

- Отключите питание цепи и разрядите все

- Замените батарею, как только загорится индикатор батареи.	появляется. При низком заряде батареи счетчик может выдавать ложные показания, что может привести к поражению электрическим током и травмам.

- Перед открытием корпуса измерителя отсоедините измерительные провода от проверяемой цепи и выключите питание измерителя.

- При обслуживании счетчика используйте только запасные части с тем же номером модели или идентичными электрическими характеристиками.

- Внутренняя схема счетчика не должна изменяться по собственному желанию во избежание повреждения счетчика и несчастного случая.

- При обслуживании счётчика используйте мягкую ткань и мягкое моющее средство. Не используйте абразивные материалы и растворители, чтобы предотвратить коррозию, повреждение и несчастные случаи на поверхности счётчика.

- Счетчик подходит для использования внутри помещений.

- Выключайте прибор, когда он не используется, и извлекайте батарею, если прибор не используется в течение длительного времени. Регулярно проверяйте состояние батареи, так как она может протекать после длительного использования. При появлении протечки немедленно замените батарею. Протекающая батарея может повредить прибор.

①

②	③

⑨

④

⑤

⑧	⑦

⑥

① Токовые клещи

Уловить переменный ток, текущий через проводник.

② Гашетка

Нажмите на гашетку, чтобы открыть клещи трансформатора; когда вы отпустите палец, нажимающий на уровень, клещи снова закроются.

③ Переключатель удержания данных

Нажимной переключатель (включение/выключение нажатием, выбор функции без нажатия). Все функции и диапазоны с этой функцией.

④ Поворотный переключатель

Для выбора функции измерения и переключателя диапазона используется поворотный переключатель.

⑤ Дисплей

3 ½ цифры (1999 отсчетов), десятичная точка, отрицательная полярность, выход за пределы диапазона и «» индикаторы.

⑥ Подключение внешнего входа

Используется для подключения тестера изоляции EXT с вилками типа «банан» при измерении сопротивления изоляции.

⑦ Подключение COM-входа

Низкий входной сигнал для всех измерений напряжения, сопротивления и целостности цепи позволяет использовать штекеры типа «банан». При измерении сопротивления изоляции используется для подключения штекеров типа «банан» типа COM.

⑧ Входное соединение VΩ

Высокий входной сигнал для всех измерений напряжения, сопротивления и целостности цепи позволяет использовать штекеры типа «банан». При измерении сопротивления изоляции используется тестер изоляции VΩ с штекерами типа «банан».

⑨ Ремешок для защиты от падений

Предотвращает выскальзывание инструмента из руки во время использования.

Общие характеристики

Максимальный дисплей: ЖК-дисплей, 3,5 разряда, 1999 отсчётов, высота 0,5 дюйма. Полярность: автоматическая, индицируется минус, предполагается плюс. Метод измерения: двухинтегральный аналого-цифровой преобразователь.

Скорость выборки: 2 раза в секунду. Индикация перегрузки: отображается «1».

Рабочая среда: 0 ℃ ~ 40 ℃, при относительной влажности <80% Условия хранения: -10 ℃ ~ 50 ℃, при относительной влажности <85% Питание: 9 В NEDA 1604 или 6F22

Индикация низкого заряда батареи: «Статическое электричество: около 4 мА Размеры продукта: 230×68×37 мм

Вес нетто продукта: 240 г (включая батарею)

Технические характеристики

Точность гарантируется в течение 1 года при температуре 23℃±5℃ и относительной влажности менее 80%.

НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА

| ДИАПАЗОН | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| 1000 В | 1В | ±(1,0% от показаний + 5D) |

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ: 1000 В постоянного тока или 750 В действующего значения

для всех диапазонов.

ЗВУКОВАЯ НЕПРЕРЫВНОСТЬ

| ДИАПАЗОН | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
|  | Встроенный зуммер издает звуковой сигнал, если сопротивление менее 30±20 Ом |

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ: максимум 15 секунд, 220 В эфф.

ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

| ДИАПАЗОН | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| 750 В | 1В | ±(1,2% от показаний +5D) |

ОТВЕТ: Средний ответ, калиброванный в среднеквадратичном значении синусоиды.

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ: 45 Гц ~ 450 Гц

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ: 1000 В постоянного тока или 750 В действующего значения

для всех диапазонов.

Переменный ток (среднее значение, калибровано по среднеквадратичному значению синусоиды)

| Ранге | Разрешение | Точность (50 Гц ~ 60 Гц) |
| --- | --- | --- |
| 200А | 100 мА | ±(2,5% + 13) |
| 1000А | 1А | ±(2,5% + 8) для 800А и ниже |
|  |  | чтение только для справки для более чем 800А |

Защита от перегрузки: 1200 А в течение 60 секунд. Раскрытие клещей: 53 мм (2,09 дюйма).

Испытание изоляции (с дополнительным тестером изоляции 500 В)

| Ранге | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 20 МОм | 10 кОм | ±(2% + 2) |
| 2000 МОм | 1 МОм | ±(4% + 2) для 500 МОм и ниже |
|  |  | ±(5% + 2) для других |

СОПРОТИВЛЕНИЕ

| ДИАПАЗОН | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| 200 Ом | 0,1 Ом | ±(1,0% от показаний +10D) |
| 20 кОм | 10 Ом | ±(1,0% от показаний +4D) |

МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО ХОДА: 3 В.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ: максимум 15 секунд 220 Вэфф.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

- Убедитесь, что переключатель «Удержание данных» не нажат.

- Установите переключатель диапазонов на диапазон ACA 1000 А. Если на дисплее отображается один или несколько начальных нулей, перейдите на диапазон 200 А, чтобы улучшить разрешение измерения.

- Нажмите на курок, чтобы открыть клещи трансформатора и зажать только один проводник. Невозможно проводить измерения, если одновременно зажаты два или три проводника.

- Показания дисплея - это протекающий по проводнику переменный ток.

ТЕСТЕР СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

- Установите переключатель диапазонов на 2000 МОм. В этом случае показания на дисплее могут быть нестабильными, что является нормальным.

- Измеритель изоляции VΩ-COM-EXT с тремя штекерами типа «банан» подключается к трехвходовому разъему токоизмерительных клещей VΩ-COM-EXT.

- Установите переключатель диапазона прибора для проверки изоляции в положение 2000 МОм.

- Используйте тестер изоляции щупов.

- Установите выключатель питания тестера изоляции в положение «ВКЛ».

- Нажмите кнопку PUSH 500V, загорится красный светодиод 500 В. Показания токоизмерительных клещей соответствуют значению сопротивления изоляции. Если значение ниже 19 МОм, переключите токоизмерительные клещи и тестер изоляции на диапазон 20 МОм для повышения точности.

- Если тестер изоляции не используется, выключатель питания необходимо перевести в положение «ВЫКЛ», а измерительные провода следует отсоединить от входа EL. Это может продлить срок службы батареи и предотвратить опасность поражения электрическим током.

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

- Подключите красный щуп к гнезду «VΩ», черный щуп к гнезду «COM».

- Установите переключатель ДИАПАЗОН в положение нужного НАПРЯЖЕНИЯ; если измеряемое напряжение заранее неизвестно, установите переключатель на максимальный диапазон и уменьшайте его до получения удовлетворительных показаний.

- Подключите измерительные провода к измеряемому устройству или цепи.

- Включите питание устройства или цепи, на цифровом дисплее отобразится значение измеряемого напряжения вместе с полярностью напряжения.

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

- Красный провод к «VΩ». Чёрный провод к «COM».

- Переключатель RANGE установите в желаемое положение Ω.

- Если измеряемое сопротивление подключено к цепи, перед измерением отключите питание и разрядите все конденсаторы.

- Подключите измерительные провода к измеряемой цепи.

- Считайте значение сопротивления на цифровом дисплее.

ЗВУКОВОЙ ТЕСТ НЕПРЕРЫВНОСТИ

- Красный провод к «VΩ», черный провод к «COM».

- Переключите ДИАПАЗОН в положение «" позиция.

- Подсоедините щупы к двум точкам проверяемой цепи. Если сопротивление ниже 30 Ом ± 20 Ом, раздастся звуковой сигнал.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Если "» на дисплее появляется сообщение, это означает, что батарею следует заменить.

АКСЕССУАРЫ

  - Руководство пользователя

  - Набор тестовых проводов

  - Подарочная коробка

  - Батарея 9 вольт, тип NEDA 1604 6F22.

Хранение, транспортировка, утилизация:

Требования к условиям хранения:

Изделие  должно  храниться  в  складских  помещениях,  защищенных  от  воздействий атмосферных осадков, на стеллажах в упаковке изготовителя при отсутствии в воздухе паров кислот,  щелочей  и  других  веществ,  вызывающих  коррозию.

Условия  хранения  изделия:

температура  воздуха  от 5 до 40°C, относительная  влажность  до 80% при температуре 25°C.

Требования к условиям транспортирования:

Транспортирование изделия разрешается в упаковке предприятия-изготовителя всеми видами транспорта, за исключением негерметизированных отсеков самолета, без ограничения расстояния. Транспортирование  упакованных  изделий  может  производиться  в  крытых  вагонах  и автомашинах,  трюмах  судов  и  герметичных  кабинах  самолетов  при  температуре  воздуха  от минус 20 до плюс 70 ˚С.

Срок службы 5 лет.

Утилизация изделия:

Этот символ указывает на то, что данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. При обеспечении правильной утилизации данного продукта вы поможете предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут быть вызваны неправильной переработкой настоящего продукта. Устройство, подлежащий утилизации, необходимо привести в непригодность, обрезав шнур питания, и утилизировать в соответствии с действующим законодательством страны.

Гарантийные обязательства:

Гарантия 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя устройства осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и данного руководства.

Естественный износ измерительных проводов не является неисправностью. Гарантия не предоставляется, если неисправность  была  следствием  неправильной эксплуатации,  перегрузки изделия.

Гарантийному ремонту подлежат чистые изделия в заводской упаковке, полностью укомплектованные, имеющие фирменный технический паспорт, гарантийный талон, с указанием даты продажи, штампа магазина, заводского номера и оригиналы товарного и кассового чеков, выданные продавцом.

Контакты изготовителя и дата производства изделия:

HANGZHOU FRANKEVER IMP.& EXP. CO.,LTD., 13F, EASTERN TOWER OF IBC, NO.600 JINSHA AVENUE, XIASHA HEDA, HANGZHOU 310018, Китай

Дата производства: июль 2025г.

Импортер в Республику Беларусь:

Частное предприятие «БелЧип»

г. Минск, ул. Тургенева, 12

тел.+375-17-3161410

www.belchip.by