Руководство по эксплуатации

МОДЕЛЬ:

DT136А

КАТ III 600 В

TRUE-RMS

ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ.

1. Обзор

Новое поколение DT136A задаёт новые стандарты производительности для цифровых мультиметров начального уровня. Инновационный промышленный дизайн обеспечивает высокую ударопрочность. Новый ЖК-дисплей обеспечивает чёткое изображение для удобства использования. DT136A обеспечивает безопасную работу в условиях CAT III 600 В.

2. Правила безопасной эксплуатации

1) Сертификация безопасности

Изделие соответствует стандарту безопасности IEC 61010, а также стандартам CAT III: 600 В, RoHS, степени загрязнения 2 и двойной изоляции.

2) Инструкции по технике безопасности и меры предосторожности

- Не используйте устройство, если оно или измерительные провода повреждены или если вы подозреваете, что устройство работает неправильно. Обратите особое внимание на изоляционные слои.

- Если щупы повреждены, их необходимо заменить щупами того же типа или с такими же электрическими характеристиками.

- Во время измерения не прикасайтесь к оголенным проводам, разъемам, неиспользуемым входам или измеряемой цепи.

- При измерении напряжения выше 60 В постоянного тока или 36 В переменного тока (среднеквадратичное значение) держите пальцы за защитным приспособлением на испытательном проводе, чтобы предотвратить поражение электрическим током.

- Если диапазон измеряемого напряжения неизвестен, следует выбрать максимальный диапазон, а затем постепенно уменьшать его.

- Никогда не подавайте на вход напряжение и ток, превышающие значения, указанные на устройстве.

- Перед переключением диапазонов обязательно отсоедините измерительные провода от проверяемой цепи. Категорически запрещается переключать диапазоны во время измерения.

- Не используйте и не храните устройство в условиях высокой температуры, высокой влажности, в условиях возгорания, взрыва или сильного магнитного поля.

- Не вносите изменения во внутреннюю схему устройства, чтобы избежать повреждения устройства и пользователя.

- Чтобы избежать ложных показаний, замените батарею, когда индикатор батареи «" появляется.

- Для чистки корпуса используйте сухую ткань, не используйте моющие средства, содержащие растворители.

- Электрические символы

|  | Низкий заряд батареи |  | переменный/постоянный ток |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электрическое заземление |  | предупреждение |
|  | Двойная изоляция | НКВ | Бесконтактное испытание напряжением |
|  | Предупреждение о высоком напряжении | ЛИНИЯ | Судья в режиме реального времени |

3.1Технические характеристики

Точность гарантируется в течение 1 года при температуре 23ºC±5ºC и относительной влажности менее 80%.

3.1.1 ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

| ДИАПАЗОН | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| 400 мВ | 0,1 мВ | ±（0,8% от показаний +5D） |
| 4В | 1 мВ |  |
| 40 В | 10 мВ |  |
| 400 В | 100 мВ |  |
| 600 В | 1В | ±（1,0% от показаний +5D） |

- Входное сопротивление: около 10 МОм.

- Результаты могут быть нестабильными в диапазоне мВ без нагрузки. Значение стабилизируется после подключения нагрузки. Младший значащий разряд ≤±3.

- Максимальное входное напряжение: ±600 В, при напряжении ＞ 610 В появляется символ «OL».

- Защита от перегрузки: 600 В (среднеквадратичное значение переменного/постоянного тока)

3.1.2 НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

| ДИАПАЗОН | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| 400 мВ | 0,1 мВ | ±（1,2% от показаний +5D） |
| 4В | 1 мВ | ±（1,0% от показаний +5D） |
| 40 В | 10 мВ |  |
| 400 В | 100 мВ |  |
| 600 В | 1В | ±（1,2% от показаний +5D） |

- Входное сопротивление: около 10 МОм.

- Частотная характеристика: 40 Гц ~ 400 Гц, среднеквадратичное значение синусоиды (средняя характеристика).

- Максимальное входное напряжение: ±600 В, при напряжении ＞ 610 В появляется символ «OL».

- Защита от перегрузки: 600 В (среднеквадратичное значение переменного/постоянного тока)

3.1.3 ПОСТОЯННЫЙ ТОК

| ДИАПАЗОН | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| 400 мкА | 0,1 мкА | ±（1,8% от показаний +5D） |
| 4 мА | 1 мкА | ±（1,5% от показаний + 4D） |
| 40 мА | 10 мкА |  |
| 400 мА | 100 мкА |  |
| 10А | 10 мА | ±（2,0% от показаний +10D） |

- Защита от перегрузки：Предохранитель 500 мА/600 В или предохранитель 10 А/600 В

- Падение напряжения:	Диапазоны 400 мА 10 А: 400 мВ

3.1.4 ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

| ДИАПАЗОН | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| 400 мкА | 0,1 мкА | ±（2% от показаний +5D） |
| 4 мА | 1 мкА | ±（1,8% от показаний +4D） |
| 40 мА | 10 мкА |  |
| 400 мА | 100 мкА |  |
| 10А | 10 мА | ±（2,5% от показаний +10D） |

- Частотная характеристика: 40 - 400 Гц.

- Защита от перегрузки：Предохранитель 500 мА/600 В или предохранитель 10 А/600 В

- Падение напряжения:	Диапазоны 400 мА 10 А: 400 мВ

3.1.5 СОПРОТИВЛЕНИЕ

| ДИАПАЗОН | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| 400 Ом | 0,1 Ом | ±（1,0% от показаний +10D） |
| 4 кОм | 1 Ом |  |
| 40 кОм | 10 Ом |  |
| 400 кОм | 100 Ом |  |
| 4МОм | 1 кОм | ±（1,5% от показаний +10D） |
| 40 МОм | 10 кОм |  |

- Результат измерения = показания резистора - показания закороченных щупов.

- Защита от перегрузки: 250 В (среднеквадратичное значение переменного/постоянного тока)

3.1.6 ЕМКОСТЬ

| ДИАПАЗОН | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
| --- | --- | --- |
| 4нФ | 0,001 нФ | ±（5% от показаний +5D） |
| 40нФ | 0,01 нФ | ±（4% от показаний +8D） |
| 400 нФ | 0,1 нФ |  |
| 4 мкФ | 1нФ |  |
| 40 мкФ | 0,01 мкФ |  |
| 400 мкФ | 0,1 мкФ |  |
| 4мФ | 1 мкФ | ±（10% от показаний + 10D） |

- Защита от перегрузки: 250 В (среднеквадратичное значение переменного/постоянного тока)

4. Спецификация

1) Максимальное напряжение между входной клеммой и землей: 600 В (среднеквадратичное значение)

2) Клемма 10А: Предохранитель 10А 600В Быстродействующий предохранительФ5x20 мм

3) Клемма мА/мкА: Предохранитель 500 мА 600 В Быстродействующий предохранительФ5x20 мм

4) Максимальное количество отображаемых значений: 3999, отображение превышения диапазона «OL», частота обновления: 2–3 раза в секунду

5) Подсветка: ручное включение, автоматическое отключение через 30 секунд

6) Полярность: символ «-», отображаемый на экране, представляет собой сигнал отрицательной полярности.

7) Функция удержания данных: «” символ отображается на экране, когда активирована функция удержания данных

8) Низкий заряд батареи: «” символ отображается на экране, когда заряд батареи низкий

9) Батарейки: ААА 1,5 В * 2

10. Рабочая температура: 0–40 °C (32–104 °F)

Температура хранения: -10-50℃ (14℉-122℉)

Относительная влажность: 0–30 °C: ≤75% отн. влажн., 30–40 °C: ≤50% отн. влажн.

Рабочая высота: 0 - 2000 м

11. Размеры: (152x75x35) мм

12. Вес: около 182 г (включая батарею)

13. Электромагнитная совместимость:

В полях с радиочастотой менее 1 В/м общая точность = заданная точность + 5% от диапазона измерений, в полях с радиочастотой более 1 В/м точность не регламентируется.

- Ключевые функции

: нажмите клавишу, чтобы переключиться между режимами переменного и постоянного тока////позиции. Нажмите клавишу на длительное время, чтобы выключить и включить счетчик ««Функция электрического фонарика.

: Нажмите клавишу, чтобы войти или выйти из режима удержания данных. Нажмите клавишу и удерживайте ее, чтобы включить/выключить подсветку.

6. Операции

Чтобы избежать ложных показаний, замените батарею, если загорелся символ низкого заряда батареи «”появляется. Также обратите особое внимание на предупреждающий знак.рядом с гнездом для испытательного провода, указывающий, что проверяемое напряжение или ток не должны превышать значений, указанных на устройстве.

6.1 Измерение переменного и постоянного напряжения

6.1.1 Переключите циферблат в положениеили  позиция.

6.1.2 Вставьте черный щуп в гнездо COM, красный щуп – в гнездо INPUT. Подключите щупы параллельно нагрузке.

Примечания:

- Не измеряйте напряжение свыше 600 В (среднеквадратичное значение), так как это может привести к поражению электрическим током и повреждению прибора. Если диапазон измеряемого напряжения неизвестен, выберите максимальный диапазон и уменьшите его соответствующим образом.

- Будьте особенно внимательны при измерении высокого напряжения, чтобы избежать поражения электрическим током.

- Перед использованием устройства рекомендуется измерить известное напряжение для проверки.

6.2 Измерение сопротивления

6.2.1 Переключите циферблат в положение Ω.

6.2.2 Вставьте чёрный щуп в разъём COM, а красный щуп — в разъём «INPUT». Параллельно подключите щупы к резистору.

Примечания:

- Перед измерением сопротивления отключите питание схемы и полностью разрядите все конденсаторы.

- Если сопротивление при замыкании щупов превышает 0,5 Ом, проверьте, не ослаблены ли или не повреждены ли щупы.

- Если резистор разомкнут или находится вне диапазона, на экране отобразится символ «OL».

- При измерении низкого сопротивления погрешность измерения щупов составляет 0,10–0,20 Ом. Для получения точного результата из измеренного значения следует вычесть значение, отображаемое при замыкании двух щупов.

- При измерении высокого сопротивления свыше 1 МОм для стабилизации показаний обычно требуется несколько секунд. Для быстрого получения стабильных показаний используйте короткие измерительные провода для измерения высокого сопротивления.

6.3 Измерение непрерывности

6.3.1 Переключите циферблат в положениепозиция.

6.3.2 Вставьте черный щуп в гнездо COM, а красный – в гнездо INPUT. Параллельно подключите щупы к проверяемым точкам.

6.3.3 Если сопротивление измеренных точек > 51 Ом, цепь находится в разомкнутом состоянии. Если сопротивление измеренных точек ≤ 50 Ом, цепь находится в состоянии хорошей проводимости, раздастся звуковой сигнал.

Примечания:

Перед измерением целостности цепи отключите все источники питания и полностью разрядите все конденсаторы.

6.4 Измерение диодов

6.4.1 Переключите циферблат в положениепозиция.

6.4.2 Вставьте чёрный щуп в гнездо COM, а красный – в гнездо INPUT. Подключите щупы параллельно диоду.

6.4.3 Символ «OL» появляется, когда диод открыт или полярность обратная. Для кремниевого PN-перехода нормальное значение: 500 - 800 мВ (0,5 - 0,8 В).

Примечания:

- Перед измерением PN-перехода отключите питание схемы и полностью разрядите все конденсаторы.

6.5 Измерение емкости

6.5.1 Переключите циферблат в положение проверки емкости.

6.5.2 Вставьте чёрный щуп в гнездо COM, а красный – в гнездо INPUT. Параллельно подключите щупы к конденсатору.

6.5.3 При отсутствии входного сигнала устройство отображает фиксированное значение (собственную емкость).

- При измерении малой емкости для обеспечения точности измерения измеренное значение необходимо вычесть из собственной емкости.

Примечания:

- Если проверяемый конденсатор закорочен или его емкость превышает указанный диапазон, на экране отобразится символ «OL».

- При измерении больших конденсаторов получение устойчивых показаний может занять несколько секунд.

- Перед измерением емкости конденсаторов (особенно высоковольтных) полностью разрядите их.

6.6 Измерение DCA и ACA

6.6.1 Переключите циферблат в положение/илипозиция.

6.6.2 Вставьте черный щуп в гнездо COM, красный щуп в гнездо INPUT. Последовательно подключите щупы к проверяемой цепи. Если вы хотите проверить ток выше 400 мА, красный щуп следует вставить в гнездо 10 А.

Примечания:

- Перед измерением отключите питание схемы и внимательно проверьте входную клемму и положение диапазона.

- Если диапазон измеряемого тока неизвестен, выберите максимальный диапазон, а затем уменьшите его соответствующим образом.

- Пожалуйста, замените предохранитель на предохранитель того же типа.

- Разъем 10А: Предохранитель 10А/600ВФ5x20 мм

- Разъем INPUT: предохранитель 500 мА/600 ВФ5x20 мм

- Во время измерения не подключайте щупы параллельно к какой-либо цепи. В противном случае существует риск повреждения прибора и человека.

- Если проверяемый ток превышает 10 А, время каждого измерения должно быть менее 10 секунд, а следующий тест следует провести через 15 минут.

6.7 дюйма”&ФУНКЦИЯ электрического фонарика

6.7.1 После нажатия кнопки «Текущее показание фиксируется на дисплее, а на ЖК-дисплее отображается символ «H». Чтобы выйти из режима фиксации, нажмите кнопку ещё раз, и символ «H» исчезнет.

6.7.2 Нажатие кнопки более 1 секунды — подсветка включается; повторное нажатие кнопки более 1 секунды — подсветка выключается; если не выполнять никаких действий, подсветка выключится через 30 секунд.

6.7.3 Нажмите кнопку ««кнопка нажата долго, чтобы включить «Электрический фонарик» функцию и нажмите кнопку «кнопку еще раз в течение длительного времени, чтобы выключить  «Электрический фонарик» функция.

6.7.4 Каждый раз при нажатии кнопки, каждый раз при повороте переключателя функций счетчик будет напоминать вам звуком и светом.

6.8 Тест NCV и N/L

6.8.1 Тест NCV:Поверните переключатель функций в положение «В положении «» на ЖК-дисплее отображается EF, и измеритель используется для измерения напряженности электромагнитного поля. При размещении передней части измерителя на расстоянии 5 мм от электромагнитного поля, измеритель издает звуковой сигнал и отображает символ «---», указывающий напряженность электромагнитного поля. Чем сильнее электромагнитное поле, тем чаще звуковой сигнал и тем длиннее индикатор напряженности электромагнитного поля.

Примечание: Данный измеритель используется только для определения наличия переменного электрического поля. Поскольку в испытательной среде могут присутствовать помехи от окружающего электрического поля или помехи, вызванные нерегулярной разводкой электропроводки, данный метод измерения может быть использован только для определения наличия опасного напряжения.

6.8.2 Тест N/L: Оценка наличия напряжения на проводе:Поверните переключатель функций в положение «”позиция, нажмите«”Кнопка «На ЖК-дисплее отобразится символ , и измеритель перейдет в режим измерения для оценки наличия напряжения на линии. Подключите красный щуп к разъему INPUT и надежно подключите щуп к металлическому участку линии. Одновременно подключите черный щуп к разъему COM. Если зуммер издает непрерывный звуковой сигнал и отображается символ напряженности электромагнитного поля ----, щуп подключен к проводу под напряжением.

ПРИМЕЧАНИЕ:Эта функция предназначена для проверки линии в режиме реального времени и требует профессионального использования. Непрофессионалам её использование строго запрещено.

7. Дополнительные возможности

7.1Устройство переходит в режим измерения через 2 секунды после запуска.

7.2 ЕслиЕсли вы не пользуетесь счетчиком в течение примерно 15 минут после автоматического отключения питания, перед его автоматическим отключением раздастся звуковая и световая индикация, свидетельствующая о том, что счетчик вот-вот выключится (за 1 минуту до автоматического отключения — 5 непрерывных звуковых сигналов, перед отключением — 1 длинный звуковой сигнал).

7,3 дюймавыключенном состоянии нажмите ««ключ, поворотный переключатель диапазонов для включения счетчика, вы можете отменить функцию автоматического отключения питания,»Символ исчезнет с ЖК-дисплея.

7.4При нажатии любой клавиши или переключении циферблата зуммер подаст один звуковой сигнал.

7.5 Предупреждения о низком заряде батареи

- Напряжение батареи < 2,5 В, «» появляется символ и мигает в течение 3 секунд

- каждые 6 секунд. В состоянии низкого заряда батареи устройство может продолжать работать.

- Напряжение батареи < 2,2 В, постоянный «”появляется символ, устройство не может работать.

8. ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

- Предохранительредко нуждаются в замене и почти всегда выходят из строя из-за ошибки оператора.

- Если«» Появление на дисплее символа означает, что батарею следует заменить.

- Кзаменить батарею:Открутите один винт в нижней части батарейного отсека, просто выньте старый и замените его новым. Соблюдайте полярность.

- Удалить холстерСнимите нижнюю крышку счётчика, чтобы заменить предохранитель (500 мА/600 В или 10 А/600 В). Замените предохранитель, следуя инструкции по эксплуатации.

9. АКСЕССУАРЫ

- Руководство оператора

- Набор тестовых проводов

- Подарочная коробка

- 1,5 В x 2, размер ААА.

10. Хранение, транспортировка, утилизация:

Требования к условиям хранения:

Изделие  должно  храниться  в  складских  помещениях,  защищенных  от  воздействий атмосферных осадков, на стеллажах в упаковке изготовителя при отсутствии в воздухе паров кислот,  щелочей  и  других  веществ,  вызывающих  коррозию.

Условия  хранения  изделия:

температура  воздуха  от 5 до 40°C, относительная  влажность  до 80% при температуре 25°C.

Требования к условиям транспортирования:

Транспортирование изделия разрешается в упаковке предприятия-изготовителя всеми видами транспорта, за исключением негерметизированных отсеков самолета, без ограничения расстояния. Транспортирование  упакованных  изделий  может  производиться  в  крытых  вагонах  и автомашинах,  трюмах  судов  и  герметичных  кабинах  самолетов  при  температуре  воздуха  от минус 20 до плюс 70 ˚С.

Срок службы 5 лет.

Утилизация изделия:

Этот символ указывает на то, что данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. При обеспечении правильной утилизации данного продукта вы поможете предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут быть вызваны неправильной переработкой настоящего продукта. Устройство, подлежащий утилизации, необходимо привести в непригодность, обрезав шнур питания, и утилизировать в соответствии с действующим законодательством страны.

11. Гарантийные обязательства:

Гарантия 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя устройства осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и данного руководства.

Естественный износ измерительных проводов не является неисправностью. Гарантия не предоставляется, если неисправность  была  следствием  неправильной эксплуатации,  перегрузки изделия.

Гарантийному ремонту подлежат чистые изделия в заводской упаковке, полностью укомплектованные, имеющие фирменный технический паспорт, гарантийный талон, с указанием даты продажи, штампа магазина, заводского номера и оригиналы товарного и кассового чеков, выданные продавцом.

12. Контакты изготовителя и дата производства изделия:

HANGZHOU FRANKEVER IMP.& EXP. CO.,LTD., 13F, EASTERN TOWER OF IBC, NO.600 JINSHA AVENUE, XIASHA HEDA, HANGZHOU 310018, Китай

Дата производства: июль 2025г.

Импортер в Республику Беларусь:

Частное предприятие «БелЧип»

г. Минск, ул. Тургенева, 12

тел.+375-17-3161410

www.belchip.by